ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж, пусконаладку программно-аппаратного комплекса для медицинских осмотров для нужд АО «КРП»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка, монтаж, пусконаладка программно-аппаратного комплекса для медицинских осмотров для нужд АО «КРП» в 2026 году |
| 2 | Цель закупки | Выполнение мероприятий по автоматизированному дистанционному медицинскому осмотру предсменному/предрейсовому, послесменному/послерейсовому работников Злобинского грузового района и участка Песчанка Злобинского грузового района АО «КРП» |
| 3 | Количество, комплектность | Количество 2 шт. |
| 4 | Место поставки | Поставка, монтаж, пусконаладка товара осуществляется по адресу: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2, ГМТС (Центральный склад), за счет Поставщика |
| 5 | Срок поставки | Поставка, монтаж, пусконаладка товара должны быть осуществлены не позднее 11.12.2026 |
| 6 | Условия поставки | Доставка товара в адрес Покупателя, монтаж, пусконаладка осуществляются силами и за счет средств Поставщика; Поставщиком должны быть проведены консультации для работников Покупателя по вопросам эксплуатации оборудования. Стоимость поставляемого товара должна включать в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортных расходов, расходов, связанных с хранением и доставкой товара до места передачи товара, погрузочно-разгрузочных работ в месте передачи товара, расходов по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость монтажа и пусконаладки товара, консультации персонала Покупателя по его использованию, а также всех иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств по поставке товара Покупателю. |
| 7 | Технические характеристики | Комплекс медицинского осмотра в антивандальном исполнении. Внешний вид корпуса: должен быть устойчив за счёт боковых нижних опорных салазок, не опрокидываться. Обязательное крепление к общему корпусу как единый целый программно-аппаратный комплекс, без отдельно подключающего блока/шнура Все датчики, средства измерений должны быть зашиты в единый антивандальный корпус – защита от влаги, пыли, внешних механических повреждений. Размеры не более: 660*460*400 мм. Вес не более 38 кг Авторизация логин/пароль Авторизация RFIDР Авторизация табельный номер Авторизация QR-код Измерение артериального давления и пульса. Измерение температуры тела без контактного термометра Измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Термопринтер наклеек Сбор первичных данных о состоянии здоровья Формирование электронного журнала медицинских осмотров Формирование путевого листа в PDF формате Формирование заключения на стикерах Автоматическая передача измеренных параметров в базу данных. Фотовидеофиксация осмотра. Подключение через Ethernet и WiFi Подключение к сети 220В Неисключительное право на использование программногое обеспечения: Бессрочное использование (на срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности), без абонентской платы, без привязки к количеству осмотров – количество лицензий ______. Возможность автоматического обновления ПО Возможность удаленной диагностики программно-аппаратного комплекса (ПАК) Режим: круглосуточный. Пропускная способность без ограничений в сутки. Без привязки к конкретному количеству. Время 1 осмотра не более 60 сек. |
| 8 | Требования к упаковке | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 9 | Требования к качеству, безопасности поставляемого товара | Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ 30.05.2023 № 866 «Об особенностях проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья», ТУ, ГОСТов, установленным на данный вид продукции. Поставляемый товар должен быть новым (ранее никем не использовался), не ранее 2025-2026 года выпуска, принадлежать участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находиться под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Срок поверки оборудования – до 2027 года. |
| 10 | Гарантийные, постгарантийные обязательства | Гарантийный срок на товар предусматривается в документации, предоставляемой с товаром, но в любом случае должен составлять не менее 18 месяцев с даты приемки Товара Покупателем, после выполнения работ по монтажу Товара, его пусконаладке и консультации персонала Покупателя по использованию Товара. Все средства измерений, входящие в состав оборудования должны иметь свежую поверку от производителя (свидетельство о поверке). |
| 11 | Требования к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара (паспорт, сертификат соответствия при наличии, регистрационное удостоверение на медицинское изделие, каталожный лист продукции), Акт о приемке с результатами проведения испытания работоспособности смонтированного товара и товарную накладную по форме НН.ТОРГ-12.1 или универсальный передаточный документ. Покупатель подписывает товарную накладную по форме №НН.ТОРГ-12.1 или универсальный передаточный документ только при условии подписания им без замечаний Акта о приемке с результатами проведения испытания работоспособности смонтированного Товара и проведения консультации персонала Покупателя. Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |
| 12 | Требования к Исполнителю, правовое регулирование поставки товаров | На стадии закупочной процедуры Поставщик должен представить следующие документы: 1. Каталожный лист продукции (регистрация технических условий). 2. Сертификат соответствия ТУ, ГОСТу (при наличии). 3. Паспорт на оборудование. 4. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, включая отметку о первичной поверке оборудования 5. Свидетельство о поверке оборудования, в случае осуществления повторной поверки (до 2027 года). 6. Соглашение с правообладателем с правомочиями по распространению прав на программы для ЭВМ (программное обеспечение комплекса на проведение медосмотров) (Лицензионный договор), регистрационные документы о праве собственности на программные продукты законного правообладателя В случае, если Подрядчик предоставляет Сублицензионный договор, то к нему должны быть приложены все сублицензионные договоры вплоть до лицензионного договора с законным обладателем исключительного права на программы ЭВМ (программное обеспечение комплекса на проведение медосмотров ) (должна быть подтверждена вся цепочка распространителей прав использования программ для ЭВМ). Подрядчик вправе предоставить выписки из указанных соглашений и договоров, содержащих сведения: о программах для ЭВМ, права использования которых передаются, дата договора (соглашения), срок и территория действия соглашения, способы передачи и использования прав на ЭВМ, условия о возможности передачи прав третьим лицам, наименование Лицензиара, Лицензиата. В случае необходимости должно быть предоставлено согласие правообладателя на заключение Поставщиком Договора с третьими лицами. При непредоставлении Поставщиком хотя бы одного из документов, Покупатель не подписывает НН.ТОРГ-12.1 или универсальный передаточный документ. |